- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Пользование рециркулятором до ознакомления с настоящим документом не допускается.

  - Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством и правилами эксплуатации, транспортирования и хранения очистителя-рециркулятора бактерицидного безозонного закрытого типа с экранированным УФ излучением торговой марки "КАРАТ 130" (далее-рециркулятор).

Декларация о соответствии ЕАЭС # RU Д-RU.nXOl.В. 19782/20

  - Эксплуатация рециркулятора должна проводиться в соответствии с настоящим

паспортом и Руководством Минздрава РФ	РЗ. 5.1904-04	"Использование

ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях".

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Рециркулятор является бытовым прибором и предназначен для антимикробной, антивирусной и антибактериальной обработки воздуха в помещениях независимо от присутствия людей.

  - Рециркулятор предназначен для установки в учреждениях различного рода, парикмахерских залах, косметических, маникюрных и педикюрных кабинетах, спортивных, административных, офисных, торговых, производственных, жилых и других помещениях. Рециркулятор не является медицинским изделием.

  - Рециркулятор в зависимости от модификации может комплектоваться электронным счетчиком времени наработки бактерицидных ламп, таймером включения/выключения, блоком дистанционного управления. Счетчик обеспечивает накопление информации о времени наработки бактерицидных ламп с момента начала их использования с дискретностью 1 сек.

  - Рециркулятор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С, относительной влажности до 80% при температуре 25° С и атмосферном давлении от 86,6 до 106,7 кПа (от 645 до 795 мм.рт.ст.).

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Рециркулятор представляет собой металлический корпус, внутри которого установлены:

- бактерицидная безозонная УФ-лампа;

- вентилятор;

- пускорегулирующая аппаратура;

- выключатель;

  - В зависимости от модификации рециркулятор может быть укомплектован: счетчиком наработки лампы, устройством автоматического включения/отключения, модулем дистанционного управления (серия с обозначением «М»).

  - Принцип работы рециркулятора основан на обеззараживании воздуха и поверхностей ультрафиолетовым излучением с длиной волны 253,7 нм., губительным для бактерий, вирусов, микроорганизмов. Колбы ламп выполнены из специального стекла, которое задерживает излучение короче 200 нм., вызывающее образование озона в воздушной среде. После включения рециркулятора может наблюдаться слабый запах озона в течение короткого времени (до 60 с.) во время выхода УФ-лампы на рабочий режим. Специальное покрытие колб продлевает срок службы ламп до 8000 часов. Обеззараживание воздуха происходит при его принудительной циркуляции с помощью вентилятора воздействием УФ-излучения непосредственно после включения рециркулятора.

  - Рециркулятор может устанавливаться на металлическую подставку или крепиться на стене.

Приложение 2

ЖУРНАЛ ЗАМЕНЫ ЛАМП БАКТЕРИЦИДНЫХ

| Дата | Наработка лампы при установке, час | Наработка лампы при снятии, час | Ф.И.О., подпись |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата | Условия работы (в присутствии людей/без людей) | Вид микро- организма (санитарнопоказательный или иной) | Время |  | Длительность | ФИО, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вкл | выкл |  |  |

Приложение 1

ФОРМА ЖУРНАЛА РАБОТЫ РЕЦИРКУЛЯТОРА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Очиститель-рециркулятор бактерицидный безозонный закрытого типа

торговой марки "КАРАТ 130"

заводской номер

дата выпуска

(дата, подпись и штамп торгующей организации) Введен в эксплуатацию

(дата, подпись)

(заполняется преприятием-изготовителем)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

(полное наименование ремонтного предприятия)

Приобретен

(полное наименование ремонтного предприятия)

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения-владельца

- При установке на передвижной стойке необходимо закрепить корпус рециркулятора к передвижной стойке, подвесив вертикально на отверстия - «уши» на стойку, зафиксировать третьим винтом в отверстие на стойке.

- При отсутствии необходимости крепления рециркулятор может быть расположен вертикально или горизонтально на любой поверхности. При этом должны быть обеспечены условия, предотвращающие падение или резкую встряску рециркулятора.

- Не рекомендуется размещать рециркулятор вблизи систем вытяжной вентиляции, т.к. в этом случае обеззараженный воздух будет покидать помещение.

- При применении нескольких рециркуляторов в помещении рекомендуется размещать их равномерно по периметру помещения таким образом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись беспрепятственно.

- Включить вилку шнура питания в сеть. Перевести клавишу выключателя «Сеть» в положение I. Работу рециркулятора можно визуально наблюдать через прорези вентиляционной решетки.

- Время работы рециркулятора рекомендуется фиксировать в журнале работы рециркулятора (Приложение 1).

6.9. Режимы работы рециркулятора для дезинфекции помещений различных объемов представлены в таблице

| Объём помещения, м3 | Время обработки (мин) при бактерицидной эффективности, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 99,9 % | 99% | 95% |
| 42 | 60 | 45 | 22 |
| 85 | 90 | 60 | 45 |
| 170 | 180 | 90 | 60 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! При проведении проверки необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации установок потребителей». Проверку могут производить специалисты, имеющие группу по электробезопасности не ниже 111, а также прошедшие инструктаж на рабочем месте по безопасности труда. При работе с источниками УФ излучения необходимо использовать средства защиты от УФ излучения (защитные очки, перчатки и т.п.).

  - Содержание работ, методы и средства проведения проверки.

    - Перед проведением проверки рециркулятора необходимо произвести внешний осмотр, изучить техническую документацию на рециркулятор.

    - При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность,

- наличие и прочность крепления органов управления и сигнализации, состояние сетевого шнура и вилки, исправность заземления.

    - Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура — внешним осмотром при его легком покачивании и подкручивании вблизи мест заделки без применения специального инструмента и оборудования. На поверхности шнура не должно быть разрывов, через которые могли бы просматриваться токоведущие жилы и заделка шнура должна быть прочной и исключать перемещения в отверстие заделки. Штыри сетевой вилки не должны быть изогнуты. Периодичность проверки — 1 раз в 6 месяцев.

    - Проверка исправности заземления проводится внешним осмотром - убедиться в том, что жила защитного заземления (желто-зеленого цвета) шнура питания надежно соединена с внутренним зажимом (болтом) заземления. Периодичность проверки

- 1 раз в 6 месяцев.

  - В случае обнаружения при техническом обслуживании неисправностей
рециркулятора или его отдельных узлов дальнейшая эксплуатация рециркулятора не допускается, и он подлежит ремонту или замене.

  - Замена ламп производится через 8000 часов их горения.

  - Для замены отработавших ресурс ламп выполнить следующие операции:

- отключить рециркулятор от сети, снять съемную обшивку,

- вынуть лампы из патронов,

- вставить на место вынутых ламп новые лампы,

- установить съемную обшивку,

- подключить рециркулятор к сети,

- заполнить таблицу регистрации замены ламп (Приложение 2).

Неисправные лампы отправить на утилизацию.

  - В случае выхода из строя одной из ламп рекомендуется произвести замену всех

ламп.

  - Неисправную лампу отправить на утилизацию, а исправную, с указанием оставшегося ресурса, использовать в рециркуляторе, для которых учет отработанного лампами времени ведется с помощью журнала регистрации.

  - Очистку бактерицидных ламп и внутренних поверхностей камеры облучения при нормальном уровне запыленности помещения рекомендуется проводить на обесточенном рециркуляторе каждые 1000 часов наработки, протирая марлевым тампоном, увлажненным этиловым спиртом.

  - При очистке или смене лампы следует соблюдать осторожность, не допускать нарушение целостности колбы лампы. В случае ее повреждения, необходимо все осколки лампы и место, где она разбилась, промыть 1% раствором марганцевокислого калия или

20% раствором хлорного железа для нейтрализации остатков ртути.

ВНИМАНИЕ! Запрещается выброс, как целых, так и разбитых ламп. Такие лампы, а также отслужившие лампы, необходимо направлять в региональные центры демеркуризации ртутьсодержащих ламп.

В случае наличия сервисного контракта настоятельно рекомендуется привлекать для замены ламп специалиста сервисного центра.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Рециркуляторы могут транспортироваться в индивидуальной потребительской таре изготовителя всеми видами транспорта, в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

  - Рециркуляторы в упаковке следует хранить в закрытых помещениях при температуре воздуха от минус 50° до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 98%. В окружающем воздухе не должно содержаться кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие рециркулятора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.

  - Гарантийный срок эксплуатации рециркулятора - 1 год со дня продажи при условии использования оригинальных ламп, а также при наличии обслуживающего технического персонала. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет рециркулятор или его части.

ООО «ГК Карат»

241047, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 1 д

Официальный поставщик в РФ
ООО «ГК Карат»
(4832) 777-805, 777-806, 777-731

www.gkkarat.ru

Очиститель-рециркулятор бактерицидный безозонный

«КАРАТ 130»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Запрещается использование рециркулятора без ознакомления с данным руководством! Запрещается применение открытого УФ излучения в присутствии людей!

  - Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае механических повреждений составляющих рециркулятора, шнура электропитания.

  - При отказе рециркулятора в течение гарантийного срока следует составить Акт с указанием характера неисправности и времени выхода рециркулятора из строя. Направить рециркулятор изготовителю, приложив гарантийный талон и Акт.

  - Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Очиститель-рециркулятор бактерицидный безозонный закрытого типа

торговой марки "КАРАТ 130"	, заводской номер

*	'	. соответствует техническим условиям предприятия-изготовителя и

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска               2020 г.

Подпись лица ответственного за приемку

  - Корпус рециркулятора окрашен полимерной порошковой краской и допускает дезинфекцию протиранием дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей.

  - Рециркулятор подключается к сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

  - Рециркулятор обеспечивает непрерывную работу в течение 8 и более часов. Режим работы в присутствии людей — непрерывный.

  - Уровень помех рециркулятора соответствует ТР ТС 020/2011, не превышает действующих норм и допускает совместную работу с другим оборудованием.

5.   КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1.   Рециркулятор в сборе, вариант поставки в соответствии с таблицей – 1 шт.

- Паспорт совместно с руководством по эксплуатации - 1 шт.

- Шнур сетевой - 1 шт.

- Упаковка - 1 шт.

Примечание: в связи с постоянной работой по улучшению конструкции и устройства рециркулятора возможны некоторые изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики прибора и не отраженные в настоящем документе.

Рециркулятор не защищен от прямого попадания воды. При работе с рециркулятором не допускается попадание воды внутрь корпуса.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Материал корпуса | Металл |
| --- | --- |
| Уровень шума, дБ, не более | 24 |
| Производительность, м3/ч | 85 |
| Потребляемая мощность ламп, Вт | 30 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Рекомендуемый объем помещения, м3 | 85 |
| Рекомендуемое время непрерывной работы, ч | 1,5 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0-92 | I |
| Степень защиты | Класс В |
| Тип цоколя лампы | G13 |
| Тип облучателя | Закрытый |
| Индикатор наработки | Опция(М) |
| Таймер включения/выключения | Опция(М) |
| Пульт ДУ | Опция (М) |
| Размеры, мм, не более | 1110*150*150 |
| Цвет корпуса | По согласованию |
| Масса, кг, не более | 7,9 |

6.  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА  РЕЦИРКУЛЯТОРА

6.1   После транспортирования в условиях отрицательных температур рециркулятор перед эксплуатацией должен выдерживаться в нормальных условиях в течение не менее 4 часов.

6.2.   При стационарном креплении рециркулятор устанавливают на стене горизонтально и вертикально, а так- же вертикально на подставке.