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Настоящие технические условия распространяются на рециркуляторы бактерицидные «Карат», предназначенные для обеззараживания воздуха в присутствии людей в помещении (далее по тексту – рециркулятор или установка).
Рециркулятор применяется в жилых, офисных, складских и торгово-развлекательных помещениях, образовательных, выставочных и медицинских учреждениях.
При выборе иных (дополнительных) областей применения установок, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться требованиями настоящих технических условий.
Условное обозначение установок при заказе должно включать:
· Наименование продукции;
· Условное обозначение модели (модификации) установки (при наличии);
· Номер настоящих технических условий.
Примечание – Допускается включать в условное обозначение установок дополнительные характеристики (например, номинальное напряжение электропитания, В, габаритные размеры, мм и др.).

Пример условного обозначения установки: 
«Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха «Карат» − , ТУ 28.25.14-001-10457367-2020»
Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114. 
Термины и определения — по ГОСТ 22270.
Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.



1 Технические требования

1.1 Рециркуляторы должны соответствовать контрольным образцам-эталонам по ГОСТ Р 15.301, требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», настоящих технических условий, комплектам конструкторской документации, и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
Рециркуляторы должны изготавливаться в соответствии с нормами безопасности по ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ 12.2.003, СП 60.13330.2016, СП 73.13330.2016 и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Конструктивное исполнение установок и их составных частей должно соответствовать рабочим чертежам. 
Оборудование по условиям эксплуатации относится к установкам, не требующим постоянного надзора; номинальный режим работы – продолжительный. 
1.2.2 Основные эксплуатационно-технические характеристики рециркулятора должны соответствовать требованиям конструкторской документации.
1.2.3 Условия работы установок.
1.2.3.1 Климатические условия применения установок должны соответствовать категории размещения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
1.2.3.2 Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию, а также щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих повышенную коррозию металлов.
1.2.3.3 Установки предназначены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м.
1.2.3.4 Тип атмосферы по содержанию коррозионных агентов должен соответствовать типу II по ГОСТ 15150.
1.2.3.5 Номинальные значения климатических факторов при эксплуатации установок в рабочем режиме должны находиться в пределах: температура от 10 до 35°С, относительной влажности до 80% при температуре 25° С и атмосферном давлении от 645 до 795 мм рт.ст.
1.2.3.6 Допустимые воздействия внешних механических факторов - по группам М42 по ГОСТ 17516.1, при этом среднее квадратичное значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки оборудования не должно превышать 2 мм/с.
1.2.3.7 Конструкция установок должна обеспечивать необходимый запас прочности и быть рассчитанной на восприятие постоянных и временных нагрузок, действующих в неагрессивных, слабо- и среднеагрессивных средах.
1.2.3.8 По выдерживаемым сейсмическим нагрузкам установки должны соответствовать 1-й категории (до 9 баллов МРЗ по шкале MSK-64 на высотной отметке 40 м в соответствии со спектрами ответов строительных конструкций) согласно РД 25-818.
1.2.4 Прочностные характеристики конструкции установок должны быть подтверждены соответствующими расчетами с учетом всех воздействующих факторов и нагрузок.
Прочность несущей конструкции установок и пригодность к эксплуатации в заданных условиях должна обеспечиваться соответствующим конструктивным решением и примененными материалами, в соответствии с конструкторской документацией.
1.2.5 Конструкция установок должна обеспечивать оптимальное использование типовых и повторно применяемых конструктивных решений, рационально ограниченную номенклатуру изделий, марок и сортамента материалов.
1.2.6 Все входящие составные части, комплектующие изделия, детали, материалы и покрытия, по их типам, видам, маркам, должны соответствовать нормам, установленным в конструкторской документации.
Характеристики комплектующих устройств и изделий должна соответствовать требованиям распространяющейся на них нормативной документации.
1.2.7 Конструктивное решение установок и их составных частей должно обеспечивать пожаробезопасность, надежность и долговечность конструкции, а также безопасность работающих при монтаже и эксплуатации.
1.2.8 При обозначении функций органов управления установок следует применять символы и надписи в соответствии с ГОСТ 12.4.040 и ГОСТ Р МЭК 60073. Надписи, знаки и изображения на табличках должны быть выполнены по ГОСТ 12969.
Символы и надписи должны быть постоянными, однозначно понимаемыми и легко 
различимыми. Информацию следует наносить преимущественно с внешней стороны.
1.2.9 Требования к окраске составных частей установок должны соблюдаться с учётом ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ 14202.
1.2.10 Электрооборудование установок в условиях эксплуатации должно исключать возникновение риска поражения электрическим током от доступных частей или частей, которые становятся доступными после снятия защитных элементов (крышек, съёмных панелей и т. д.) вручную.
Защита от поражения электрическим током должна быть обеспечена и в условиях, когда установка функционирует в условиях неисправности.
1.2.11 Винтовые клеммы, обеспечивающие электрический контакт, и фиксирующие винты, которые при эксплуатации подвергаются отвинчиванию, должны обладать механической прочностью. 
Токоведущие детали, постоянно соединенные между собой, должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить возможность ослабления соединения.
1.2.12 Устройства управления должны обеспечивать:
- включение, отключение установки;
- сигнальную индикацию режимов работы;
- установку и регулировку режимов работы.
1.2.13 Требования к изоляции электрооборудования.
1.2.13.1 Сопротивление электрических частей изоляции всех электрически изолированных цепей относительно корпуса и между собой в обесточенном состоянии при температуре воздуха 25°С и относительной влажности не более 80% - не менее 20 МОм, а в рабочем состоянии – не менее 5 МОм.
Сопротивление изоляции между полюсами деталей, непосредственно соединяемых с сетью, не должно быть менее 2 МОм.
Примечание – Под корпусом понимаются все металлические части, которые при повреждении изоляции могут оказаться под напряжением.

1.2.13.2 Электрическая изоляция силовых цепей по отношению к корпусу при температуре воздуха 25°С и относительной влажности не более 80% выдерживает в течение 1 мин. без пробоя действие испытательного напряжения 2000 В (не допускается попадание испытательного напряжения на входные и выходные клеммы приборов, для этого их необходимо отключить от испытуемых цепей).
Если какие-либо элементы цепей согласно нормативно-технической документации, по которой они изготовлены, не допускают испытания напряжением 2 кВ, то испытательное напряжение следует соответственно уменьшить, но не ниже, чем до 1,5 кВ. 
1.2.13.3 Электрическое сопротивление в цепи заземления – не более 0,1 Ом.
1.2.13.4 В установках должна быть предусмотрена изоляция, рассчитанная на нормальную работу при выпадении росы (конденсата), или должны быть предусмотрены конструкцией меры, исключающие возможность ее образования.
1.2.13.5 Стойкость к токам короткого замыкания установки должна соответствовать стойкости к току короткого замыкания вводов. Продолжительность тока термической стойкости - 1 с.
1.2.13.6 Сопротивление изоляции 
· приводов;
· разъединителей;
· выключателей
должно соответствовать требованиям «ПУЭ».
1.2.14 Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей установки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, не должна превышать 70 °С.
1.2.15 Контактные соединения в установках выполняются по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242.
1.2.16 Разборные соединения составных частей установки, подвергающихся механическим нагрузкам в процессе транспортирования и эксплуатации, должны быть снабжены приспособлениями, препятствующими самоотвинчиванию.
1.2.17 Все узловые части установки должны быть соединены электрически и заземлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.030.
Опасные для жизни части не должны быть легко доступными.
Все доступные прикосновению металлические части оборудования установок, которые при повреждении изоляции могут оказаться под напряжением, должны иметь электропроводный контакт с заземляющим зажимом (болтом заземления), соответствующим (и промаркированном) ГОСТ 21130.
Не допускается использовать заземление в качестве активного электрического контура.
1.2.18 Требования к защите от коррозии.
1.2.18.1 Лакокрасочные и порошковые полимерные покрытия наружных поверхностей должны соответствовать IV классу, внутренних поверхностей - VI классу по ГОСТ 9.032.
1.2.18.2 Все виды покрытий должны обладать необходимой степенью устойчивости к внешним воздействующим факторам, определяемым условиями эксплуатации, и соответствовать требованиям СП 28.13330.2017.
1.2.18.3 В конструкции установок должны быть предусмотрены меры по предотвращению контактной коррозии.
1.2.18.4 Не допускаются дефекты поверхности, царапины, заусенцы, повреждения покрытия, пятна, вздутия краски, нарушения изоляции и другие отступления от 
требований чертежа.  
Не допускается отслаивание покрытия, набухание, пузырение, образование подпленочной коррозии и другие виды дефектов, не оговоренные в рабочей документации.
1.2.19 Конструкция установок должна быть ремонтопригодной и обеспечивать возможность замены отдельных составных частей без общего демонтажа остальных.
Конструкция установки должна обеспечивать взаимозаменяемость однотипных деталей и комплектующих изделий без дополнительной подгонки.
Конструкция составных частей установок должна обеспечивать их сочленяемость и сборку без использования дополнительного инструмента.
1.2.20 Конструкция установок должна обеспечивать их установку на выровненной площадке (без крепления), а также крепление с помощью болтов или приварки к закладным деталям.
1.2.21 На внешней стороне установок (корпусах электрооборудования) должны быть нанесены знаки безопасности «Осторожно! Электрическое напряжение!» по ГОСТ 12.4.026.
1.2.22 Требования по противопожарной защите установок и меры по контролю противопожарной защиты должны быть указаны в рабочих чертежах и эксплуатационной документации, и должны соответствовать ППБ-01 и ГОСТ 12.1.004.
1.2.23 Степень защиты электрооборудования должна быть не ниже IP54 в соответствии с ГОСТ 14254.
1.2.24 Электропитание установок осуществляется от однофазной (220 В) сети переменного тока, частотой 50 Гц. 
Допустимое изменение питающего напряжения не должно превышать (0,9-1,15) от номинала.
Установки должны быть рассчитаны для работы в электрической сети, качество которой соответствует требованиям ГОСТ 32144.
1.2.25 Установки должны соответствовать в части электромагнитной совместимости нормам ТР ТС 020/2011 и ГОСТ 30804.6.4.
1.2.26 Допускаемые отклонения установочных размеров оборудования должны соответствовать установленным в конструкторской документации.
Допускаемые отклонения габаритных размеров и массы установок должны соответствовать установленным в конструкторской документации. 
1.2.27 Требования по надежности.
1.2.27.1 Средний срок службы УФ-ламп - 8000-9000 ч.
1.2.27.2 Количество включений/выключений в течение срока службы, не более - 1000.
1.2.27.3 Среднее время восстановления работоспособности установок - в пределе 3-х ч при наличии ЗИП.
1.2.27.5 Коэффициент готовности установки - не менее 0,98 по ГОСТ 27.002. 
1.2.28 Изготовление установок должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответствии с конструкторской документацией и настоящими техническими условиями. 
Технологичность изготовления установок - согласно ГОСТ 24444.
1.2.29 Допускаемые отклонения производительности установок: нижнее - минус 8%, верхнее – не ограничивается.
1.2.30 Допускаемое значение отклонения воздушного (газового) потока не должно превышать ±20% от номинального значения.

1.3 Требования к материалам, покрытиям и составным частям

1.3.1 Детали, сборочные единицы (составные части), комплектующие изделия и материалы, используемые при изготовлении установок, должны соответствовать установленным в конструкторской документации.
Установки должны изготавливаться из материалов, способных выдерживать механические, электрические и тепловые нагрузки, а также воздействия влажности при нормальных условиях эксплуатации.
1.3.2 Качество и основные характеристики материалов, составных частей и комплектующих изделий должны быть подтверждены документами о качестве или сертификатами соответствия, выданными в установленном порядке.
При отсутствии документов о качестве (сертификатов) на конкретный материал и изделия все необходимые испытания должны быть проведены при изготовлении установок.
1.3.3 Все применяемые материалы и покрытия не должны оказывать вредное воздействие на организм человека и окружающую среду на всех заданных режимах работы, а также создавать пожаро-взрывоопасные ситуации.
1.3.4 Транспортирование и хранение материалов, составных частей и комплектующих изделий должно проводиться по ГОСТ 12.3.020 в условиях, обеспечивающих сохранность от повреждений, а также исключающих возможность подмены.
1.3.5 Перед использованием материалы, составные части и комплектующие изделия должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297. 
1.6 Маркировка 

1.4.1 Общие требования к маркировке – по ГОСТ 18620 и ГОСТ 26828.
Установки должны иметь маркировку, наносимую на табличку по ГОСТ 12969, а также на транспортную тару или наклеиваемую на нее этикетку. 
Табличка устанавливается на боковой стенке корпуса или в ином доступном для 
обзора месте, указанном в конструкторской документации.
1.4.2 Маркировка на табличке должна содержать следующие данные:
· условное обозначение установки по настоящим техническим условиям;
· товарный знак предприятия-изготовителя (при необходимости);
· заводской номер и (или) дату изготовления;
· полное наименование продукции (при необходимости);
· напряжение питания, В;
· обозначение настоящих технических условий.
1.4.3 Маркировка на транспортной таре должна содержать:
· наименование предприятия-изготовителя, или его товарный знак;
· адрес предприятия-изготовителя;
· условное обозначение установки по настоящим техническим условиям;
· заводской номер установки;
· массу, нетто;
· дату изготовления (месяц, год);
· номинальные значения важнейших параметров (производительность, напряжение питания, степень защиты по ГОСТ 14254, и др.);
· номер партии;
· клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле (ОТК); 
· сведения о сертификации продукции, единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного Союза; 
· другие данные, необходимые для монтажа и эксплуатации, по усмотрению предприятия-изготовителя.
1.4.4 Соответствующие маркировочные данные должны иметь покупные комплектующие изделия и составные части (электродвигатель и др.). Контроль наличия их маркировки осуществляется при входном контроле продукции. 
1.4.5 Маркировку на табличку наносят травлением, гравированием или несмываемой краской; маркировку этикетки (тары) производят типографским способом или штампованием. 
Допускается нанесение дополнительных информационных данных, включая информацию рекламного характера.  
При необходимости данные могут наноситься на нескольких языках.
1.4.6 Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474, при этом на каждый груз, кроме основных и дополнительных надписей, должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Верх», «Лицевая сторона», «Осторожно, хрупкое».
1.4.7 Транспортная маркировка установок, их конструктивных элементов или пакетов, ящиков, кассет с ними должна также содержать следующие данные:
· наименование грузополучателя;
· наименование пункта назначения;
· массу брутто и нетто грузового места (пакета), кг;
· габаритные размеры грузового места (пакета), мм;
· наименование грузоотправителя;
· наименование пункта отправителя;
· порядковый номер грузового места (пакета) и количество грузовых мест (пакетов) в виде дроби (в числителе — порядковый номер грузового места (пакета), в знаменателе — общее количество мест в партии).
1.4.8 Пакет с документацией по 1.5.6 настоящих технических условий должен быть промаркирован чёткой надписью на русском языке. 
Маркировку наносят на пакет, если оболочка пакета непрозрачная; при прозрачной оболочке пакета документация должна быть вложена в пакет так, чтобы надпись 
наименования документа была отчетливо видна.

1.5 Упаковка

1.5.1 Установки должны быть защищены от механических повреждений и прямого воздействия влаги, пыли, грязи и солнечной радиации при транспортировании, хранении и осуществлении погрузочно-разгрузочных работ. 
1.5.2 Общие нормы упаковки — по ГОСТ 23216 и ГОСТ 23170, категория КУ-1.
1.5.3 Установки и их составные части могут быть упакованы в ящики по ГОСТ 16511, ГОСТ 10198, ГОСТ 2991 или ГОСТ 18617.
Изделия, укладываемые в ящики, должны быть закреплены материалами, обладающими амортизационными свойствами и не вызывающими коррозию. В качестве амортизационных материалов должны применяться пенополистирол, пенополиуретан, губчатая резина, гофрированный картон. Допускается применять другие амортизационные материалы, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании.
Ящики с изделиями установок оклеивают полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477 или скрепляют лентой из полимерных материалов.
1.5.4 Допускается использовать другие упаковочные средства, в том числе изготавливаемые по чертежам предприятия-производителя установок, обладающую необходимой прочностью и обеспечивающую сохранность продукции при транспортировании и хранении.
1.5.5 При отгрузке установок в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться с учетом требований ГОСТ 15846.     
1.5.6 В каждый транспортный ящик вкладывается упаковочный лист, эксплуатационные и товаросопроводительные документы, уложенные в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм или иную упаковку.

1.6 Комплектность

1.6.1 Комплектность установок должна соответствовать требованиям конструкторской документации и условиям поставки.
1.6.2 В комплект поставки каждой установки должны входить эксплуатационные документы (руководство по ремонту и эксплуатации, технический паспорт) по ГОСТ 2.601/ГОСТ 2.602. 
Вид эксплуатационного документа устанавливается предприятием-изготовителем.
1.6.3 В состав поставки может включаться комплект запасных частей к электрооборудованию (ЗИП) согласно сопроводительной документации, а также другие запасные части и инструменты в соответствии с эксплуатационной документацией.

2 Требования безопасности

2.1 Установки должны соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ Р 53302/НПБ 253, ГОСТ 12.2.007.0 (класс защиты не ниже I), и (в зависимости от конкретного предназначения установки) – ГОСТ IEC 60335-2-80.
2.2 Электрооборудование установок должно обеспечивать условия эксплуатации, установленные «Правилами технической эксплуатации установок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госгортехнадзором.
2.3 Общие требования безопасности комплектующего электрооборудования – по 
ГОСТ Р МЭК 60204-1, ГОСТ Р 52931.
2.4 Безопасность монтажа электрооборудования установок должна обеспечиваться выполнением требований ГОСТ 12.3.019.         
2.5 Электрическая схема установок должна исключать возможность самопроизвольного включения, отключения и изменения режимов работы оборудования; полное или частичное прекращение энергоснабжения и последующее восстановление не должно приводить к возникновению опасных ситуаций, в т.ч. самопроизвольному пуску.
2.6 Установки должны укомплектовываться эксплуатационной документацией, содержащей требования (правила) предотвращающие возникновение опасных ситуаций при подготовке и эксплуатации.
В общем случае, должны быть установлены:
- требования к размещению установок в рабочих условиях, обеспечивающее удобство и безопасность использования по назначению, а также, при необходимости, оснащению средствами защиты, не входящими в конструкцию установки;
- требования к граничным условиям внешних воздействий (температуры, атмосферного давления, влажности и др.) и воздействий производственной среды, при которых обеспечивается безопасность эксплуатации;
- правила управления установкой во всех предусмотренных режимах и действия оператора в случае возникновения опасных ситуаций;
- регламент технического обслуживания и правила его безопасного выполнения;
- меры по защите от поражения электрическим током;
- правила обеспечения пожаробезопасности.
2.7 Элементы конструкции и управления установок не должны иметь острых углов, кромок и заусенцев, представляющих опасность травмирования операторов.
Конструктивное исполнение должно быть выполнено так, чтобы исключить накопление зарядов статического электричества в количестве, представляющем опасность 
для оператора.
2.8 Схема управления должна обеспечивать надежное и безопасное функционирование на всех предусмотренных режимах работы и при всех допустимых внешних 
воздействиях.
2.9 Условия на рабочих местах при производстве установок должны удовлетворять нормам СП 2.2.21327-03, ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 12.2.003
Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.
2.10 Выполнение требований техники безопасности должно обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике безопасности при осуществлении работ.
Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.
2.11 В условиях производства окрасочные работы необходимо производить согласно общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.005.
При выполнении окрасочных работ необходимо обеспечить меры и способы, нейтрализации и уборки пролитых лакокрасочных материалов и химикатов.
Подготовка поверхности под окрашивание - по ГОСТ 9.402.
2.12 Все производственные работы должны осуществляться в помещении, оснащенном приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 и ГОСТ 12.1.005. 
Методы контроля – по ГОСТ 12.1.016.
2.13 Производственный персонал должен применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011 и спецодежду по ГОСТ 12.4.280.
2.14 Требования к электробезопасности на производстве - по ГОСТ 12.1.019.
Контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018.
2.15 Требования к пожарной безопасности на производстве – по ГОСТ 12.1.004.
Пожарная безопасность должна обеспечиваться, как в нормальном, так и в аварийном режимах работы.
Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.
2.16 На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микроклимата по СанПиН 2.2.4.548:
температура воздуха, ºС: 17-23 (в холодный период года); 
                                           18-27 (в теплый период года);
влажность воздуха           15-75%.
2.17 Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях должен быть не более 80 дбА в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562.
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3.1 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате 
- неорганизованного сжигания и захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его;
- произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах. 
3.2 Установки и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.
3.3 При утилизации отходов материалов в процессе производства установок и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно СанПиН 2.1.7.1322-03, ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13 и ГОСТ 17.2.1.04.
Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772.
3.4 Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию.
3.5 Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируют по МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07 и «Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий».

4 Правила приёмки

4.1 Поставку и приемку установок производят поштучно или партиями.
За партию принимают количество установок одной модели, оформленных единым документом о качестве по ГОСТ 16504.
4.2 Документ о качестве (паспорт) должен содержать:
· обозначение предприятия-изготовителя и (или) его товарного знака;
· адрес предприятия-изготовителя;
· обозначения продукции по настоящим техническим условиям;
· назначение и условия эксплуатации продукции;
· номер партии;
· количество установок в партии;
· дату изготовления (месяц, год);
· отметку о прохождении технического контроля и соответствие настоящим техническим условиям;
· результаты проведённых испытаний;
· сведения о сертификации продукции (при ее проведении).
4.3 Установки должны быть подвергнуты следующим видам испытаний:
· приёмосдаточным;
· квалификационным;
· периодическим;
· типовым.
4.4 Приёмосдаточным испытаниям подвергают каждую установку, сдаваемую заказчику. Испытания проводит предприятие-изготовитель. По решению заказчика его представитель может принимать участие в приёмо-сдаточных испытаниях.
4.5 Квалификационным испытаниям подвергают по два образца каждого типопредставителя установок из первых промышленных партий, прошедших приёмо-сдаточные испытания.
4.6 Периодические испытания проводят на трёх образцах каждого типопредставителя установок, прошедших приёмосдаточные испытания не реже одного раза в 3 года.
4.7 Результаты периодических испытаний могут использоваться для целей сертификации по согласованию с органом сертификации.
4.8 Типовые испытания проводят при внесении существенных изменений в конструкцию данного типа установок. Испытания проводят в объёме приёмосдаточных и периодических испытаний.
4.9 Объём, последовательность испытаний и порядок принятия решений по результатам испытаний - по программе предприятия-изготовителя с учётом СП 73.13330.2016.
4.10 Периодичность проверки установок на соответствие нормам пожарной безопасности устанавливается органами и учреждениями Пожарного Надзора России.
 







5 Методы контроля

5.1 Условия проведения контроля.
5.1.1 Общие условия осуществления контроля должны соответствовать нормальным климатическим условиям по ГОСТ 15150:
- температура окружающей среды: от 10 до 35˚С;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность воздуха: не более 80%.
5.1.2 Требования безопасности при проведении испытаний и измерений – по ГОСТ 12.3.019 и ГОСТ Р 52869.
5.1.3 Применяемые при контроле установок средства измерений должны выбираться из Государственного реестра СИ РФ и иметь действующие свидетельства (клейма) о поверке.
5.1.4 Перед проведением испытаний каждая установка должна быть проверена на 
полноту комплектации согласно 1.4 настоящим техническим условиям, а также на соответствие требованиям маркировки и упаковки.
5.1.5 Все действия, связанные с включением, изменениями режимов и выключением машин и средств измерений, используемых при аттестации, выполняют в соответствии с руководствами по эксплуатации этих технических средств. 
5.1.6 Шумовые характеристики должны определяться методами, приведенными в ГОСТ 31352, ГОСТ 31353.1÷ГОСТ 31353.4, СТ СЭВ 4672 и (или) ГОСТ Р ИСО 3744 и ГОСТ Р ИСО 3746.
5.2 Работоспособность установок в предельных климатических условиях обеспечивается их конструктивным исполнением, а также и типами, видами и номенклатурой используемых составных частей.
При необходимости проверку на стойкость к предельным воздействиям климатических и механических факторов в условиях эксплуатации контролируют по ГОСТ 16962.1 и ГОСТ 16962.2.
5.3 Испытание электрооборудования – по ГОСТ Р 51838 и ГОСТ Р МЭК 60204-1.
5.4 Испытания на прочность при транспортировании - по ГОСТ 23216 (для электрооборудования) и ГОСТ 23170 (для собственно установок).
Примечание - Испытания установок на транспортную тряску допускается проводить путем их перевозки в упаковке в грузовой машине по грунтовым и улучшенным дорогам со средней скоростью 30–40 км/ч на расстояние не менее 200 км.

5.5 Испытания на соответствие степени защиты должны проводиться в соответствии с ГОСТ 14254. 
5.6 Качество покрытий проверяют по ГОСТ 9.302.
5.7 Испытания на общие требования безопасности – согласно нормативно-технической документации, приведенной в разделе 2 настоящих технических условий.
5.8 Проверку габаритных размеров осуществляют с помощью универсального измерительного инструмента с ценой деления 1 мм.
5.9 Проверку требований к конструкции проводят сличением с конструкторской документацией.
5.10 Подготовку установки к работе, порядок работы и проверку технического состояния проводят в соответствии со СП 73.13330.2016 и техническим описанием и инструкцией по эксплуатации предприятия-изготовителя.
5.11 Основные параметры установки контролируют по методикам предприятия-изготовителя:
-	воздухопроизводительность - по частоте вращения электродвигателя вентилятора, 
-	потребляемую мощность и ток - прямыми измерениями. 
Допускаемые значения скорости воздушного потока, частоты вращения должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и КД.
5.12 Уровень радиопомех от работающего оборудования определяют по ГОСТ CISPR 15.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование рециркулятора осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.
6.2 Рециркулятор сохраняет работоспособность при вибрационных нагрузках с частотой до 20 Гц при ускорении 0,5g.
6.3 Рециркулятор упаковывается в индивидуальную или групповую потребительскую тару. На таре должна быть сделана надпись: «Осторожно, стекло».
6.4 При необходимости, минимально и максимально допустимая температура окружающей среды, а также влажность, при транспортировке и хранении указываются дополнительно в сопроводительных документах.
6.5 Условия транспортирования рециркулятора в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группам условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69, при температуре от минус 40 ºС до плюс 60 ºС, при относительной влажности не более 80% (при 25 ºС).
6.6 При транспортировании высота штабеля не должна превышать 2,7 м.
6.7 Рециркулятор должен храниться в таре в помещениях при температуре от минус 40 ºС до плюс 60 ºС и относительной влажности воздуха 90% при плюс 25 ºС, защищенных от атмосферный осадков, прямых солнечных лучей и агрессивных сред.
6.8 При укладке ящиков с рециркуляторами в штабели высота не должна быть более 2,7 м. Ящики с рециркуляторами должны укладываться на поддоны, стеллажи или настилы так, чтобы минимальное расстояние от пола и наружных стен было не менее 0,12 м.
Запрещается размещать на картонных ящиках с рециркуляторами иные виды грузов.
6.9 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться меры предосторожности во избежание механических повреждений.
Погрузка и разгрузка оборудования должна производиться согласно ГОСТ 12.3.009-76, плавно, без рывков и ударов. Сбрасывание с транспортных средств не разрешается.
6.10 Рециркуляторы в упаковке должно храниться на поддонах на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов.

7 Указания по монтажу и эксплуатации

7.1 Установки должны эксплуатироваться в условиях, отвечающих 
· их климатическому исполнению по ГОСТ 15150; 
· допустимым воздействиям механических факторов по ГОСТ 17516.1 (М42), 
в соответствии с нормами настоящих технических условий. 
7.2 Монтаж и эксплуатация установок должны производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации предприятия-изготовителя, а также в соответствии с ГОСТ 12.1.004, СП 60.13330.2016, СП 31-110-2003, «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-01), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госгортехнадзором, и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).
7.3 При монтаже и эксплуатации установки следует предохранять от любого рода механических повреждений.
При эксплуатации необходимо строго соблюдать инструкции по технике безопасности и указания эксплуатационной документации.
7.4 Монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание установок должны осуществлять лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение по ГОСТ 12.0.004, обладающие знаниями в области вентиляционной техники, необходимой квалификацией (в т. ч. - III группой допуска согласно требованиям электробезопасности), необходимым опытом работы, и ознакомившиеся с принципом действия системы управления установки и порядком проведения работ.
7.5 При обнаружении неисправностей установка должна быть незамедлительно отключена.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества установок требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования.
8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
8.3 В период гарантийного срока предприятие-изготовитель осуществляет гарантийный ремонт установок или вышедшей из строя составной части (детали, оборудования). 


Приложение А
(обязательное)
Перечень ссылочных документов

	ГОСТ 10198-91
	Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

	ГОСТ 10434-82
	Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

	ГОСТ 12.0.004-2015
	Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

	ГОСТ 12.1.003-2014
	Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	ГОСТ 12.1.005-88
	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

	ГОСТ 12.1.012-2004
	Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

	ГОСТ 12.1.016-19
	Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

	ГОСТ 12.1.018-93
	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

	ГОСТ 12.1.019-2017
	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

	ГОСТ 12.1.030-81
	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

	ГОСТ 12.2.003-91
	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.2.007.0-75
	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.2.032-78
	Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

	ГОСТ 12.2.033-78
	Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

	ГОСТ 12.3.002-2014
	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.3.005-75
	Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.3.019-80
	Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.3.020-80
	Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.4.009-83
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

	ГОСТ 12.4.011-89
	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

	ГОСТ 12.4.021-75
	Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

	ГОСТ 12.4.040-78
	Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения

	ГОСТ 12.4.280-2014
	ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования

	ГОСТ 12969-67
	Таблички для машин и приборов. Технические требования

	ГОСТ 14192-96
	Маркировка грузов

	ГОСТ 14202-69
	Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

	ГОСТ 14254-2015
	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

	ГОСТ 15150-69
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

	ГОСТ 15543.1-89
	Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

	ГОСТ 15846-2002
	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	ГОСТ 16511-86
	Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия

	ГОСТ 16962.1-89
	Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам

	ГОСТ 16962.2-90
	Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам

	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	ГОСТ 17.1.3.13-86
	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

	ГОСТ 17.2.1.04-77
	Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения

	ГОСТ 17516.1-90
	Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

	ГОСТ 18617-83
	Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия

	ГОСТ 18620-86
	Изделия электротехнические. Маркировка

	ГОСТ 2.114 -2016
	Единая система конструкторской документации. Технические условия

	ГОСТ 2.601-2013
	Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

	ГОСТ 2.602-2013
	Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

	ГОСТ 20477-86
	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия

	ГОСТ 21130-75
	Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

	ГОСТ 21242-75
	Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые. Основные размеры

	ГОСТ 22270-2018
	Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения

	ГОСТ 23170-78
	Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

	ГОСТ 23216-78
	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

	ГОСТ 24297-2013
	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

	ГОСТ 24444-87
	Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности

	ГОСТ 26828-86
	Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка

	ГОСТ 27.002-2015
	Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

	ГОСТ 2991-85
	Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

	ГОСТ 30530-97
	Шум. Методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик стационарных машин

	ГОСТ 30772-2001
	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

	ГОСТ 31352-2007
	Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода

	ГОСТ 31353.1-2007
	Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 1. Общая характеристика методов

	ГОСТ 31353.4-2007
	Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 4. Метод звуковой интенсиметрии

	ГОСТ 32144-2013
	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

	ГОСТ 9.032-74
	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

	ГОСТ 9.402-2004
	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

	ГОСТ 12.4.026-2015
	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

	ГОСТ Р 15.301-2016
	Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

	ГОСТ 30804.6.4-2013
	Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний

	ГОСТ CISPR 15-2014
	Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний

	ГОСТ Р 51321.1-2007
	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р ИСО 3744-2013
	Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью

	ГОСТ Р ИСО 3746-2013
	Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью

	ГОСТ Р 51474-99
	Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами

	ГОСТ Р 51838-2012
	Безопасность машин. Электрооборудование производственных машин. Методы испытаний

	ГОСТ IEC 60335-2-80-2012
	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.80. Частные требования к вентиляторам

	ГОСТ Р 52869-2007
	Пневмоприводы. Требования безопасности

	ГОСТ Р 52931-2008
	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

	ГОСТ Р 53302-2009
	Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость

	ГОСТ Р МЭК 60073-2000
	Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации

	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

	ГН 2.1.5.1315-03
	Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

	ГН 2.1.5.2307-07
	Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

	ГН 2.1.6.2309-07
	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

	ГН 2.2.5.1313-03
	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

	МУ 2.1.7.730-99
	Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест

	НПБ 253
	ормы пожарной безопасности. Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Методы испытания на огнестойкость

	РД 25-818
	Общие требования и методы испытаний на сейсмостойкость приборов и средств автоматизации, поставляемых на АО

	СанПиН 2.1.7.1322-03
	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

	СанПиН 2.2.4.548
	Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

	СН 2.2.4/2.1.8.562
	Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

	СП 28.13330.2017
	Защита строительных конструкций от коррозии

	СП 73.13330.2016
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